“物理实验室教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波尔振动仪 | （1）弹簧倔强系数K：自由振动周期变化小于2% （2）时间测量（10个周期）：清度0.01秒 （3）系统阻尼度在无电磁阻尼时：每次振幅衰减小于2° （4）振幅测量：误差±1° （5）电机转速（强迫力频率）范围：30-45转/分 （6）电机转速稳定度：小于0.05%，保证测试周期稳定。 （7）相位差测定（二次相位差小于3°）：测定相位差与理论计算在（40-140°）之间，误差小于2-3° | 台 | 12 |
| 2 | 读数显微镜 | （1）显微镜放大倍率为30倍 （2）测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.01mm （3）测量精度：纵向测量精度为0.02mm （4）目镜部分：棱镜折射45°、360°旋转。 | 台 | 6 |
| 3 | 迈克尔逊干涉仪 | （1）M1/M2镜架组代替原有铁皮结构，消除最大故障隐患点； （2）微调手轮经过紧固处理，维修率大幅下降； （3）可以增配数字式干涉环计数系统，提高实验数据准确性； （4）微动手轮分度值：0.0001mm （5）波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2％ （6）导轨直线性误差：小于±16″ （7）分光板，补偿板平面度：λ/ 30 （8）移动镜，固定镜平面度：λ/ 20 | 台 | 6 |
| 4 | 声速测定仪 | 声速测定仪： （1）压电换能器谐振频率 （2）35kHz±3kHz （3）最大发射功率：10W （4）可测量介质：空气、液体、固体 （5）换能器间距0～350 mm （6）可配数字温度表 （7）液槽可脱卸，使用方便 （8）千分尺读数，最小分辨率0.01 mm （9）测声速精度优于3% （10）时差法测定可达2% | 台 | 12 |
| 5 | 数字示波器 | （1）通道：2Ch+EXT （2）带宽：DC~100MHz(-3dB) （3）上升时间：3.5ns （4）带宽限制：20MHz （5）垂直分辨率：8 bits@1M：1mV*~10V (当垂直档位是1mV/div时，带宽限制将自动设为20MHz) （6）输入耦合AC，DC，GND （7）输入阻抗约1MΩ//16pF （8）精确度：选择1mv/div时，±(3%×¦读值¦+0.1div+1mV)；选择≥2mv/div时，±(5%×¦读值¦+0.1div+1mV)； (测量方式是以平均16次以上的模式并将水平位置设为零) （9）极性：正常，反相 （10）灵敏度：DC ~ 100MHz，约1div或1.0mV；100MHz ~ 200MHz，约1.5div或15mV；200MHz ~ 300MHz，约2div或20mV | 台 | 4 |
| 6 | 尺度望远镜（供弹性模量使用） | （1）大口径光杠杆：ф50mm； （2）望远镜放大倍率：30×； （3）物镜口径：42mm； （4）视场角：1°26'； （5）成像距离：1m。 （主要利用光杠杆放大原理测量材料微小伸长量） | 台 | 6 |
| 7 | 信号发生器 | （1）幅度分辨率：1 ‰ （2）可输出正弦波，方波，三角波，正负脉冲波， sin(x)/x函数等多种波形，TTL输出 （3）双路独立输出 （4）6个 汉字、16个字符、液晶显示 （5）频率分辨率：20mHz （6）频率误差：±(5×10-5) （7）幅度范围：0～20Vpp （8）偏移范围：0～±10V | 台 | 10 |
| 8 | 分光计 | （1）配合光栅，作光的衍射实验，测量单色光波长，仪器的测角精度 1′ （2）平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径：φ33mm 视场角：3°22′ （3）望远镜系统目镜焦距：24.3mm ，目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； （4）照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，电子式变压器3V/220V(容量3VA)，电源外接，操作方便安全 （5）目镜及狭缝系统采用齿轮齿条结构，大直径手轮连续调焦,镜筒曲轴定位；俯仰可调。 附件：三棱镜： 棱角60°±5ˊ，平面全息光栅： 300条/mm（70mm*58mm），光学平行平板：φ30mm, 有保护玻璃结构设计 | 台 | 4 |
| 9 | 空气比热测定仪 | （1）采用扩散硅压力传感器测量气体压强，集成温度传感器测量温度，测量气体压强和温度的准确度和灵敏度较高，能够更明显的观察热力学现象，测得的空气比热容比与标准值相比，误差在3％以内 （2）内装稳压电源及取样电阻，无需外接甲电池和电阻箱。 （3）产品能够用于完成以下实验： 1.测量空气的定压比热容与定容比热容之比。 2.观测热力学过程中空气状态变化及其基本规律。 3.学习用传感器精确测量气体压强和温度的原理和方法。 （4）主要部件的技术参数如下： 1.数字电压表：三位半数字电压表测压强 四位半数字电压表测温度 2.扩散硅压力传感器：测量范围大于环境气压0--10KPa，灵敏度为20mV/KPa 3.集成温度传感器：灵敏度1uA/oC | 台 | 6 |
| 10 | 直流单双臂电桥 | （1）准确度等级：0.05级 （2）测量范围：10-3～106欧 （3）工作电源：1.5V隔离直流电源，供单、双桥使用 放大器电源：使用一路9V隔离稳压电源 （4）在相对湿度低于80%条件下，电路与金属外壳间绝缘强度应能承受50HZ正弦波交流电压500V，历时一分钟，其绝缘电阻≥1000兆欧 | 台 | 8 |
| 11 | 光电效应实验仪 | （1）微电流放大器： 1.电流测量范围：10-6~10-13 A，分6档，三位半数显，最小显示位10-14 A 2.零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2%（10-13A档） （2）光电管工作电源：电压调节范围：-2~+2V, -2~+30V, 分2档，三位半数显 稳定度≤0.1% （3）光电管：光谱响应范围：300—700nm，最小阴极灵敏度≥1µA/Lm，阳极：镍圈，暗电流：I≤2×10-13 A（-2V≤UAK≤0V） （4）滤光片组：5组，中心波长365.0，404.7，435.8，546.1，578.0nm （5）光阑3组：Φ2mm Φ4mm Φ8mm （6）汞灯：可用谱线365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、578.0nm （7）普朗克常数相对误差：≤3% | 台 | 6 |
| 12 | 转动惯量测定仪 | （1）采用192X64液晶显示器，菜单式界面 （2）功能按键菜单切换，带数据存储和查询功能：含周期、脉宽测量、秒表及自由落体实验等功能 （3）周期测量和脉宽测量范围1us-999,999,999us，测试分辨率1us （4）周期测量次数0-99次任意可设，脉宽测量1-50次任意可设 （5）塑料圆柱体：直径10cm,质量约900g （6）金属圆筒：外径10cm,内径9.4cm,质量约670g （7）木球直径约13cm; （8）金属细杆：长约61cm,质量约136g （9）两滑块：内径6mm,外径35mm,质量约241g （10）不同样品转动惯量测量误差：＜5% | 台 | 8 |