附件：“环境工程实验室实验设备”招标具体使用功能需求

“环境工程实验室实验设备”招标具体使用功能需求

| 编号 | 项目 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 6 | 中文操作面板 背亮液晶显示屏 前置式水平调节泡 详细参数： 量程（g） 600 可读性（g） 0.01 重复性（g） 0.01 |
| 2 | 托盘天平 | 6 | 最大称量1000g 分度值1g |
| 3 | 移液枪套装 | 6 | 手动单道移液器可调式移液枪 旋转计数器旋钮选择分液量 可拆卸式组件 |
| 4 | 低温高速离心机 | 1 | 交流变频电机直接驱动。 进口高效能无氟制冷系统。 微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。 三级阻尼减震，10种升降速曲线，30种自由程序可变可存。 设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能。 详细参数： 最大转速：16600r/min 最大离心力：19250×g 最大容量：400ml 转速精度：±20r/min 温控范围：﹣20℃ ~ +40℃ 温控精度：+1℃ |
| 5 | 隔膜式真空泵 | 1 | 两用防腐型无油隔膜真空泵 抽气速度：60L/Min 极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar；正压力：≥30Psi 电机功率：160W 进/出气口：φ6mm 工作环境温度：7-40℃ 噪音：＜60BD 电压：220Vac,50Hz |
| 6 | 抽滤装置 | 6 | 体积：1L 杯体积：300ml 三角瓶：1000ml 套装含夹子、磨口三角瓶、滤杯、滤头、橡胶管 |
| 7 | 冷藏冰箱 | 1 | 温度控制系统 微电脑控制，数码温度显示，显示精度0.1℃。 强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。 安全控制系统 多故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等。 三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。 开机延时、停机间隔等保护功能。 制冷系统 采用国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机.。 详细参数： 有效容积：330 箱内温度：2~8℃ 外形尺寸：645×618×1862 内部尺寸：570×475×1344 额定电压/频率：~220V/50 |
| 8 | 冷冻冰箱 | 1 | 双开门单温冰箱 详细参数： 温度范围：+5℃~10℃ 外型尺寸：600*740*1920 额定电压：220V/50Hz 输入功率：280W 工作形式：直冷 |
| 9 | 旋涡震荡混合器 | 6 | 触控/待机/连续 帆船开关，速度旋钮：1-10旋钮调节 圆周直径：4.9 mm 速度范围：300-2500 rpm 电源：0.6A,135W 额定工作制方式：非连续运行 重量：4.5kg |
| 10 | 水浴锅 | 6 | 容积：4.9L 控温范围：RT+5～99℃ 消耗功率：500W 电源电压：AC220V 50HZ 跟踪报警：±2℃ 恒温波动度：±0.5℃ 定时范围：1～999min： |
| 11 | 磁力搅拌器 | 6 | 最大搅拌容量：≥5L 搅拌转数：50-1800r/min 外壳：316不锈钢 |
| 12 | 马弗炉 | 2 | 炉内高温热气不外漏 微电脑PID控制器 耐腐蚀轻质炉膛 门密封性好 详细参数： 最高温度：1000℃ 容积：7L 炉膛尺寸 W*D*H：200*300*120mm 输入功率：4KW 加热原件：优质电炉丝 |
| 13 | 声级计 | 6 | 测量范围：30～130dBA 、35～130dBC 频率响： 31.5HZ-8.5KHZ 解析度：0.1dB 频率加权特性：A和C 取样率：20次/秒 数据存储量：4700 工作电压：6V 外形尺寸：67*30*183mm 自动关机：无操作10分钟后 电池寿命：连续使用20小时 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 显示器：7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动：自动 波长范围：190~1100nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：0.2nm 光谱带宽：1.7nm 透射比准确度：≤0.3%T 透射比重复性：0.1%T 透射比范围：0~200%T 吸光度范围：-0.4~4A 浓度显示范围：0~99999 杂散光：≤0.05%T 稳定性：±0.0007A/h 基线平直度：±0.002A 噪声：0.0005A |
| 15 | 恒温培养箱 | 3 | 无氟制冷 环保设计 大屏幕液晶显示 优质镜面不锈钢工作室 外置电源插座可任意连接内置用电设备 紫外线杀菌灯 独有离心风机循环风道 优质磁性胶条密封箱门 模糊PID控制 具有精确控温 超温报警、参数记忆等功能 箱体左侧配有30毫米的测试孔 配有照明灯便于观察 电源电压：220V50HZ 控温范围：0-65℃ 温度波动度：±0.3℃ 温度分辨率：0.1℃ 加热功率：0.8kw 工作室尺寸：500*500*1000mm 隔板/负荷：两块/15kg 制冷剂：134a |
| 16 | 便携式空气采样器 | 6 | 流量范围：0.45～0.60L/min 流量示值误差：3％ 流量稳定性：1％（1小时内） 计时误差：0.5％ 电源：220V，50Hz或直流7.2V，交直流两用 |
| 17 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 有效容量：50L 腔室材质:SUS304 大压力: 0.235Mpa 灭菌温度: 115℃-135℃ 培养基溶解温度: 60℃-114℃ 保温温度: 45℃-60℃ 灭菌/溶解时间: 1-300分钟 排气控制: 排气控制 安全装置: 压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，盖联锁，过压限制器，过电流限制器 压力容器类型: 中国固定式压力容器I类 电源: 单相220V,(50Hz)15A以上 外部尺寸（×D×H）: 478×632×748mm 内腔尺寸（直径×深）: φ370×415mm 功耗: 2000W |
| 18 | 恒温摇床 | 6 | 控温范围: RT+5～50℃ 振幅: 20mm 振荡频率: 40~300 rpm 控制器: 液晶控制器 温度分辨率: 0.1℃ 定时范围: 0~5999min 托盘尺寸(mm): 350×350 输入功率: 400W 外形尺寸: 500×632×455 |
| 19 | 气相色谱分析仪 | 1 | 指定品牌范围：安捷伦、岛津、热电（进口设备） 1工作条件 1.1工作环境温度：5~35℃ 1.2工作环境湿度：≤85% 1.3工作电压：220V 50Hz/60Hz 2 技术指标 该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装三个进样口、四个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 柱箱容积：13.7dm3 操作温度 最高：450℃ 最低：室温以上2℃ （使用干冰时，-50℃） 温度程序控制 可设定升温速率：±250℃/min 2.2.2.2 程序升温的阶数:32 阶33平台 2.2.2.3 控温准确性：0.01℃ 2.2.2.4 冷却速度：从450 降到50℃约3.4分钟 2.2.3 具有柱箱温度的自动保护功能 2.2.4 内置氢气传感器（选配件），实时监控泄漏，确保安全使用 2.2.5 键盘设定程序升温 2.2.6 具有交互模式的彩色触摸屏进行操控 屏幕尺寸: 7英寸 清晰度: 800 × 480 亮度: 270 (Cd/m2) 色谱柱系统 2.3.1 柱箱内可更换色谱柱。配置智能灯可照亮柱箱内空间，方便安装/更换色谱柱 2.3.1.1 可安装不锈钢和玻璃填充柱 2.3.1.2 可安装熔融石英毛细管柱 2.3.2 流路系统 2.3.2.1 双柱双流路系统 2.3.2.2 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元2.3.2.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能 2.3.2.4 具有恒定的线速度控制功能 2.4 进样口：最多可同时安装三个独立控温的进样口 2.4.1 毛细柱进样口 2.4.1.1 分流/不分流毛细管进样口 2.4.1.2 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定 2.4.1.3 最高温度：450℃ 2.4.1.4 压力设定范围：0~1035kPa 2.4.1.5 升压速率设定范围：-400 - 400 kPa/min 2.4.1.6 压力程序的阶数：7 2.4.1.7 分流比设定范围：0~9999.9 2.4.1.8 流量设定范围：0~1300mL/min，He 0~600mL/min，N2 2.4.1.9 具备ClickTek技术（包含智能锁、智能扣、智能规、智能灯），不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱。 2.4.2 冷柱头进样口（OCI） 2.4.2.1 最高使用温度：450℃ 2.4.2.2 压力设定范围：0~1035kPa 2.4.3 程序升温进样口 2.4.3.1 最高使用温度：450℃ 2.4.3.2 压力设定范围：0~1035kPa 2.4.3.3 升温速率：≤250℃/min 2.5 检测器: 最多可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制 2.5.1 检测器的数据采集速率：所有检测器均可达到500Hz (2ms)的采集速率 2.5.2 带先进压力控制的热导检测器（TCD） 2.5.2.1 最高使用温度：400℃ 2.5.2.2 具有过热保护功能 2.5.2.3 灵敏度：20000mv.ml/mg (癸烷) 2.5.2.4 动态范围：105 2.5.2.5 热导丝：铼-钨丝 2.5.2.6 池体积：4uL 2.5.2.7 数据采集速度：500Hz 2.5.2.8 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比 2.5.3 带先进压力控制的氢火焰离子化检测器（FID） 2.5.3.1 最高使用温度：450℃ 2.5.3.2 自动点火功能 2.5.3.3 最小检测限：1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) 2.5.3.4 动态范围：107 2.5.3.5 数据采集速度：500Hz 2.5.4 带先进压力控制的电子捕获检测器（ECD） 2.5.4.1 最高使用温度：400°C 2.5.4.2 检测限：4fg/mL (林丹) 2.5.4.3 动态范围：1x105 2.5.4.4 数据采集速度：500Hz 2.6 色谱数据处理系统LabSolutions 2.6.1 工作站：中英文，数据传输速率为500Hz (2ms) 2.6.1.1 可同时控制四台GC (9 个检测器) 2.6.1.2 可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能 2.6.1.3 满足GLP/GMP的需要：事件追踪，软件有效性，安全性，Part11适用性 2.6.1.4 满足网络化的要求 2.7 液体自动进样器 2.7.1 可自动分析样品数：150 2.7.2 进样体积： 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL 2.7.3 进样重现性: ≤0.5% 2.8 气体自动进样反吹阀 2.8.1 可实现气体样品的进样、反吹、切割功能，可一次进样通过切割实现两个检测器同时分析，可分析N2O 2.8.3 进样重现性: ≤0.5% |
| 20 | 氢气发生器 | 1 | 输出压力0-0.6MP 输出流量0-300ml/min 纯度0.9999 最大功率150W 使用温度0-40° 电源电压AC220V±10% 50HZ |
| 21 | 加热板 | 3 | 加热尺寸：300*200mm 功率：1.2kw 外形尺寸 长*宽*高：300*200*220mm 最高温度：400℃ 工作电压：AC220V 50Hz |
| 22 | 洁净操作台 | 6 | 工作区尺寸：870*600*580mm 外形尺寸：1030*660*1600mm 洁净等级：≥0.5um尘埃颗粒≤3.5颗（百级净化，美国联邦209E） 日光灯紫外灯规格及数量：15w*//15w*1 适用人数：单人单面 |
| 23 | 显微镜 | 1 | 金属镜身，全光学镀膜目镜，9寸液晶显示屏 电源开关：220V ±5V 放大倍数：40X-1600X 转换器：四孔外倾，滚轴钢珠定位 载物台：双层机械移动平台，115mmX125mm 机身尺寸：38X24X21cm 光源：上光源:1W冷光源（选配） 下光源:LED 3W,亮度可调 聚光镜：阿贝聚光镜，NA=1.25,可变光阑，手轮升降 |